Allegato A

- REQUISITI INDISPENSABILI COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI

## CARATTERISTICHE DI MINIMA DELLA FORNITURA COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI, PENA ESCLUSIONE

| ID | Caratteristiche indispensabili, pena esclusione | Risposta O.E. |  | Note (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima versione, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato e dotati dei requisiti tecnici e funzionali ivi descritti. Allegare manuale d’uso. | SI | NO |  |
|  | Tutti i dispositivi offerti devono essere dello stesso modello e della stessa versione. | SI | NO |  |
|  | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 o al Regolamento (UE) 2017/746 e s.m.i. relativo ai Dispositivi Medico-diagnostici in Vitro. Allegare dichiarazione di conformità di tutte le apparecchiature offerte. | SI | NO |  |
|  | I dispositivi devono essere rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). Allegare dichiarazione di conformità delle apparecchiature offerte o indicare eventuali punti delle norme tecniche non rispettati e le misure tecniche alternative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore rispetto a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma. | SI | NO |  |
|  | Reagenti, kit ed anticorpi conformi alla Direttiva CE 98/79 o al Regolamento (UE) 2017/746 e s.m.i. relativo ai Dispositivi Medico-diagnostici in Vitro. Allegare dichiarazione di conformità di tutti i reagenti/kit/anticorpi offerti. Si precisa che, nel caso in cui nessun offerente possieda tutti gli anticorpi indicati nell’Allegato E - attività annua marcati IVD/IVDR, si procederà comunque all’aggiudicazione, tenuto conto delle preminenti esigenze di interesse pubblico connesse alla tutela della salute dell’individuo correlate all’acquisizione del sistema oggetto della presente procedura. Nel caso in cui gli anticorpi sopra indicati fossero RUO, l’O.E. aggiudicatario è tenuto a collaborare nel disegno della validazione interna e nel fornire gratuitamente tutto il necessario per essa. SOLO PER IL LOTTO 1: Sistema che consenta di eseguire Tests di Farmacodiagnostica in IHC per Target Therapies validato sulla strumentazione offerta e approvato da AIFA/EMA. Allegare idonea documentazione a comprova. | SI | NO |  |
|  | La fornitura deve includere tutti i kit e reagenti necessari per l’esecuzione delle reazioni: anticorpi primari, probes, anticorpi secondari, sistemi di rivelazione, cromogeni, soluzioni tampone, soluzioni per recupero antigenico mediante calore ed enzimi, diluente per anticorpi, amplificatori di reazione, mezzo di montaggio per immunofluorescenza, vetrini (compresi quelli necessari per l’allestimento delle fette bianche), taniche di raccolta dei reflui tossico-nocivi e di quant’altro necessario per l’ottimizzazione delle reazioni, il materiale di consumo. La fornitura deve includere anche i lettori barcode, gli accessori, il toner, l’hardware, il software, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti e per l’esecuzione delle analisi indicate. La fornitura deve comprendere anche tutto quanto non eventualmente specificato in offerta ed eventuali quantitativi maggiori di kit/reagenti/consumabili, se quanto ipotizzato dall’O.E. in offerta non dovesse risultare sufficiente a garantire l’attività indicata, senza costi aggiuntivi, nulla escluso. Si fa presente che, nel caso in cui i vetrini offerti non fossero perfettamente compatibili con le stampanti di vetrini in uso, la Ditta Aggiudicataria deve offrire in comodato d’uso (senza canoni di noleggio né di assistenza tecnica ed alle stesse condizioni di manutenzione full risk offerte per gli immunocoloratori) stampigliatrici perfettamente compatibili (almeno una per ogni Anatomia Patologica) ed interfacciate al LIS. | SI | NO |  |
|  | Fornitura gratuita di tutto quanto esplicitato al punto “f” della presente tabella, necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti e per il completamento dei flussi di lavoro, nulla escluso, per tutto il periodo di avvio del sistema, per il collaudo e per la definitiva messa a punto delle apparecchiature aggiudicate. | SI | NO |  |
|  | Eventuali oneri di validazione delle metodiche sono a carico dell’O.E. Aggiudicatario. | SI | NO |  |
|  | Fornitura gratuita di reagenti/kit/consumabili/anticorpi necessari per ripetere le sedute nel caso in cui fallissero per motivi non dipendenti dall’operatore. | SI | NO |  |
|  | Iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni, di parte terza, internazionalmente riconosciuti, per ogni Anatomia Patologica. | SI | NO |  |
|  | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari e lo smaltimento di tutti gli imballaggi. | SI | NO |  |
|  | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |  |
|  | Rapido e puntuale supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda USL della Romagna, sia telefonico sia in loco, in particolare per il tempo necessario alla standardizzazione e messa a punto del sistema e dei protocolli degli anticorpi. | SI | NO |  |
|  | Addestramento degli utilizzatori secondo modalità condivise con i referenti delle Anatomie Patologiche fino ad assicurare la completa autonomia operativa. Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. La formazione deve essere eseguita in loco. | SI | NO |  |
|  | Eventuale trasferimento e riavvio delle apparecchiature senza oneri per questa Azienda Appaltante, qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o traslochi verso altre sedi, durante tutto il periodo della fornitura, comprese eventuali opzioni di rinnovo e/o proroga. | SI | NO |  |
|  | Sistemi interfacciati bidirezionalmente con il LIS delle Anatomie Patologiche (Armonia di Dedalus) secondo lo standard HL7, comprensivo di hardware e software necessari e manutenzione conseguente per tutta la durata del contratto. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che la fornitura non modifichi il flusso di lavoro attualmente in vigore nelle Anatomie Patologiche, per non pregiudicare i tempi di lavorazione e la sicurezza del processo. Per consentire il flusso corretto della tracciabilità già in essere nei laboratori, il sistema deve prevedere l’identificazione dei vetrini attraverso l’utilizzo del bar code bidimensionale univoco prodotto dal gestionale di laboratorio. Le informazioni contenute nel messaggio HL7 rispecchiano e completano le specifiche fornite dal singolo immunocoloratore: • ID univoco del vetrino • codice della colorazione da effettuare • metodica • contenuto presente nel bar code (bidimensionale) stampato dal Sistema di Anatomia su vetrini/etichette • codice medico richiedente • numero del caso, ID materiale e ID blocchetto di provenienza; • dati anagrafici del paziente. il Sistema di Anatomia sarà predisposto per ricevere un flusso di ritorno dall'immunocoloratore, con lo stato della colorazione dei vetrini. Le informazioni da gestire e trasmettere sono: • ID univoco del vetrino • stato della colorazione • data e ora dell'avvenuta colorazione. La gestione di invio delle richieste di colorazioni e le informazioni di ritorno dall'immunocoloratore dovranno avvenire in modalità continua e automatica, senza interventi di selezione dei casi da parte degli operatori. | SI | NO |  |
|  | Fornitura di UPS (Uninterruptible Power Supply). | SI | NO |  |
| Assistenza tecnica full Risk delle apparecchiature |  |  |  |  |
|  | Manutenzione preventiva dei dispositivi secondo le indicazioni e la frequenza previste dal fabbricante e comprensiva di tutte le parti, ricambi o materiale necessario e comunque almeno n°1 all’anno. | SI | NO |  |
|  | Manutenzioni correttive: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi. | SI | NO |  |
|  | Tempo massimo di intervento in loco entro 8 ore lavorative dalla chiamata – sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |
|  | Tempo massimo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata – sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |
|  | Verifiche di sicurezza (EN 61010-1): 1 verifica/anno. | SI | NO |  |

(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

## REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI PER ENTRAMBI I LOTTI, PENA ESCLUSIONE

| ID | Caratteristiche indispensabili, pena esclusione | Risposta O.E. |  | Note (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gli immunocoloratori devono poter eseguire in completo automatismo ogni singola fase dei test immuonoistochimici (IHC) e di ibridazione in situ (ISH) (sparaffinatura, metodiche di smascheramento antigenico, reazioni dell'anticorpo primario, anticorpi secondari e sistema rilevatore, reazione cromogena e contrasto) su sezioni istologiche e preparati citologici (strato sottile, striscio, ecc.) fino al completamento della colorazione, senza l’intervento dell’operatore. | SI | NO |  |
|  | Fornitura di una stazione PC completa per la gestione di più strumenti in serie da un’unica postazione informatica, con software gestionale in lingua italiana, comprendente monitor, hardware, tastiera, mouse, lettore barcode, stampante per fogli A4 e stampante di etichette barcode. Tale stazione deve anche permettere la gestione dei protocolli e l’elaborazione di report statistici delle colorazioni eseguite. | SI | NO |  |
|  | La strumentazione deve essere in grado di usare anticorpi primari non dedicati (reperiti autonomamente al di fuori della presente gara, di altro produttore in formato open). L’O.E. aggiudicatario acconsente fin da ora all’utilizzo sulla propria strumentazione di anticorpi reperiti autonomamente sul mercato dall’Azienda Appaltante, senza sollevare obiezione alcuna. | SI | NO |  |
|  | Il sistema deve essere dotato di tecnologia di lettura di codici di riconoscimento univoci per vetrini e per anticorpi, per evitare scambi di attribuzione o altri possibili errori, nella logica della identificazione e tracciabilità. | SI | NO |  |
|  | Capacità di carico del singolo strumento ≥ 30 vetrini per corsa. | SI | NO |  |
|  | Sparaffinatura delle sezioni effettuate dallo strumento con liquido sostitutivo dei tradizionali solventi aromatici (xilolo-free). | SI | NO |  |
|  | Stoccaggio e riutilizzazione a fine seduta dei reagenti non consumati. | SI | NO |  |
|  | Esecuzione di doppie colorazioni DAB/Red simultanee in un medesimo vetrino, in modo completamente automatico. | SI | NO |  |
|  | Esecuzione simultanea nello stesso immunocoloratore, oltre che di indagini di immunoistochimica, anche di indagini di ibridazione in situ (ISH). | SI | NO |  |
|  | Lettura dei codici identificativi (alfanumerici e barcode bidimensionali) stampigliati direttamente sulla banda smerigliata del vetrino. | SI | NO |  |
|  | Lo smaltimento dei reattivi tossici o dei potenziali cancerogeni (ad es. cromogeno, DAB, AEC) deve avvenire mediante collegamento diretto all’impianto centralizzato di raccolta di rifiuti liquidi, dove esistente e laddove previsto da manuale d’uso dell’immunocoloratore. Se il collegamento diretto all’impianto centralizzato di raccolta di rifiuti liquidi non fosse possibile per i motivi sopra elencati, cioè assenza di impianto centralizzato e/o collegamento non previsto da manuale d’uso, lo smaltimento dei reattivi non deve comportare attività da parte dell’operatore, tranne quella di rimozione e chiusura del contenitore di recupero (omologato e conforme alle normative vigenti per raccolta e trasporto), senza ulteriori operazioni di sversamento. | SI | NO |  |
| ID | Caratteristiche indispensabili di reattivi/anticorpi/sistemi di rivelazione, pena esclusione |  |  |  |
|  | Sistema di rivelazione universale tipo polimero "biotin free" provvisto di reagenti pronti all’uso (senza necessità né di pretrattamento, né di ricostituzione, né di diluizione) sia in perossidasi che in fosfatasi, utilizzabili con anticorpi monoclonali, policlonali e rabbit monoclonal. | SI | NO |  |
|  | Tutti gli anticorpi per immunoistochimica (tranne quelli per Immunofluorescenza diretta) ed i probes per ISH devono essere utilizzabili su materiale fissato ed incluso in paraffina e su preparati citologici. | SI | NO |  |
|  | Oltre a tutti gli anticorpi presenti nel catalogo ufficiale, fornitura, alle medesime condizioni economiche, di anticorpi sostitutivi di quelli divenuti obsoleti ed eventualmente di anticorpi di nuova produzione commercializzati dopo la data di aggiudicazione della fornitura. | SI | NO |  |
|  | Fornitura di vetrini elettrostatici di altissima qualità, in cui la superficie del vetrino garantisca l’adesione della sezione istologica al vetrino durante l’intera procedura. | SI | NO |  |

(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

- LOTTO 1

- Sistemi automatici per l’esecuzione di indagini immunoistochimiche predittive e di ibridazione in situ su preparati isto-citologici, comprensiva della fornitura dei reattivi, degli anticorpi, del materiale di consumo, nonché dell’assistenza e manutenzione full risk

## REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’

| Caratteristiche tecniche (max 70 punti) – LOTTO 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Punteggio massimo attribuibile | Requisito | Modalità di assegnazione del punteggio | Risposta O.E. |
|  | 8 | Modalità operativa ad accesso continuo con possibilità di caricamento continuo dei reagenti, di carico e recupero di ogni singolo vetrino in modo indipendente. Allegare e documentazione tecnica a comprova. | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 8 punti |  |
|  | 10 | Gestione indipendente delle singole postazioni di lavoro (per ogni singolo vetrino) per le fasi preanalitiche (sparaffinatura, recupero antigenico nei tempi e temperature), con possibilità di lavoro a temperatura controllata (da temperatura ambiente fino a 100°C ). Allegare e documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà valutato positivamente il sistema che permetta la più ampia gestione indipendente delle singole postazioni di lavoro per le fasi preanalitiche e la possibilità di lavoro a temperatura controllata. |  |
|  | 7 | La programmazione contemporanea di protocolli IHC e ISH nella stessa sessione di lavoro. Allegare documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio massimo all’immunocoloratore che consente di effettuare contemporaneamente analisi IHC e ISH nella stessa sessione di lavoro. |  |
|  | 10 | Caricamento random, senza necessità di suddividere in batch distinti i vetrini soggetti a diversi tipi di smascheramento antigenico. Allegare documentazione tecnica a comprova. | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 10 punti |  |
|  | 10 | Disponibilità a catalogo di anticorpi e cloni aggiuntivi o diversi da quelli in elenco con significato farmacopredittivo e predittivo in genere. Allegare documentazione tecnica a comprova e catalogo (listino). | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio migliore al più alto numero di anticorpi/cloni aggiuntivi presenti a catalogo. |  |
|  | 10 | Anticorpi pronti all’uso (senza necessità né di pretrattamento, né di ricostituzione, né di diluizione). Allegare documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio migliore alla più alta percentuale di anticorpi offerti pronti all’uso. |  |
|  | 10 | N. 1 scanner per vetrini incluso in offerta in comodato d’uso, con possibilità di integrare algoritmi di intelligenza artificiale per le determinazioni quali/quantitative dei test farmaco predittivi. Allegare documentazione tecnica. | TABELLARE Scanner non offerto: 0 punti Scanner offerto: 10 punti |  |
|  | 4 | - Rischio biologico - Rischio chimico - Rischio rumore - Qualità e quantità dei rifiuti prodotti | DISCREZIONALE Relativamente al rischio biologico, saranno valutate positivamente le misure tecniche, organizzative e procedurali proposte per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Relazionare. Relativamente al rischio chimico, saranno valutati i prodotti chimici (analitici ed ausiliari) classificati pericolosi secondo i Regolamenti (CE) REACH n. 1907/2006e CLP n. 1272/2008 a minor rischio chimico per gli operatori. Le informazioni sulla classificazione saranno ricavate dalle Schede Dati di Sicurezza fornite e dalla compilazione dell’Allegato D_Scheda prodotti chimici pericolosi, come richiesto da capitolato di gara. Relativamente al rischio rumore, saranno giudicate positivamente le soluzioni atte a ridurre al minimo possibile tale rischio. Allegare dichiarazione di rumorosità del singolo immunocoloratore. Relativamente alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, viene richiesta la compilazione dell’Allegato C_Scheda rifiuti e scarichi, per ogni immunocoloratore. Sarà giudicata positivamente, oltre alla completezza dei dati forniti, la minor quantità di rifiuti prodotti, la loro classificazione in categoria a minor impatto ambientale, la maggiore compatibilità allo scarico in fognatura del refluo. |  |
|  | 1 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Allegare documentazione a comprova. | TABELLARE Mancata adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere: 0 Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere: 1 |  |
| E’ applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara. |  |  |  |  |

- LOTTO 2

- Sistemi automatici per l’esecuzione delle indagini immunoistochimiche non predittive, di ibridazione in situ ed immuno-fluorescenza diretta su preparati isto-citologici, comprensiva della fornitura dei reattivi, degli anticorpi, del materiale di consumo, nonché dell’assistenza e manutenzione full risk

## REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’

| Caratteristiche tecniche (max 70 punti) – LOTTO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Punteggio massimo attribuibile | Requisito immunocoloratore | Modalità di assegnazione del punteggio | Risposta O.E. |
|  | 3 | Possibilità di personalizzare, per le fasi di sparaffinatura e di smascheramento con tampone ad alte temperature, tempi e temperature in ogni singola posizione di lavoro (per ogni singolo vetrino). Allegare e documentazione tecnica a comprova. | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 3 punti |  |
|  | 2 | Durata della corsa di immunoistochimica. Allegare dichiarazione e documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio massimo al minor tempo medio (dalla sparaffinatura alla controcolorazione) per singolo vetrino, in modalità ‘’single slide loading”. Relazionare. |  |
|  | 4 | Immunocoloratore dotato di un sistema automatico di riconoscimento delle taniche dei tamponi al momento dell’inserimento, in grado di identificare univocamente il reagente, verificarne la compatibilità e gestire eventuali errori di caricamento. Allegare documentazione tecnica a comprova | TABELLARE No, nessun sistema = 0 punti Si, con lettore codice a barre/QR code integrato e/o con RFID= 4 |  |
|  | 4 | Gestione contemporanea di protocolli multipli di colorazione, con accesso random, senza necessità di suddividere i vetrini. Allegare e documentazione tecnica a comprova | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 4 punti |  |
|  | 3 | Possibilità da parte del sistema di poter gestire contemporaneamente metodiche di immunoistochimica (IHC), di ibridazione in situ (ISH) e di immunofluorescenza diretta (IFD). Allegare documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio massimo all’immunocoloratore che permetta di gestire contemporaneamente più metodiche. Relazionare. |  |
|  | 1 | Possibilità di esecuzione delle reazioni sia in modalità automatica, sia in modalità manuale dei protocolli e dell’anticorpo primario. Allegare documentazione tecnica a comprova. | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 1 punti |  |
|  | 2 | Possibilità di effettuare doppie colorazioni, sia ISH sia IHC, sullo stesso vetrino in modalità completamente automatizzata. Allegare documentazione tecnica a comprova. | TABELLARE Funzione non presente: 0 punti Funzione presente: 2 punti |  |
| ID | Punteggio massimo attribuibile | Requisito reagenti, cloni, anticorpi | Modalità di assegnazione del punteggio | Risposta O.E. |
|  | 4 | Anticorpi pronti all’uso (senza necessità né di pretrattamento, né di ricostituzione, né di diluizione). Allegare documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio migliore alla più alta percentuale di anticorpi offerti pronti all’uso. |  |
|  | 4 | Fornitura dei cloni anticorpali indicati come preferenza nell’Allegato E - attività annua. Allegare documentazione tecnica a comprova. | DISCREZIONALE Verrà attribuito il punteggio migliore alla più alta percentuale di cloni anticorpali preferenziali offerti. |  |
|  | 2 | - Rischio biologico - Rischio chimico - Rischio rumore - Qualità e quantità dei rifiuti prodotti | DISCREZIONALE Relativamente al rischio biologico, saranno valutate positivamente le misure tecniche, organizzative e procedurali proposte per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Relazionare. Relativamente al rischio chimico, saranno valutati i prodotti chimici (analitici ed ausiliari) classificati pericolosi secondo i Regolamenti (CE) REACH n. 1907/2006e CLP n. 1272/2008 a minor rischio chimico per gli operatori. Le informazioni sulla classificazione saranno ricavate dalle Schede Dati di Sicurezza fornite e dalla compilazione dell’Allegato D_Scheda prodotti chimici pericolosi, come richiesto da capitolato di gara. Relativamente al rischio rumore, saranno giudicate positivamente le soluzioni atte a ridurre al minimo possibile tale rischio. Allegare dichiarazione di rumorosità del singolo immunocoloratore. Relativamente alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, viene richiesta la compilazione dell’Allegato C_Scheda rifiuti e scarichi, per ogni immunocoloratore. Sarà giudicata positivamente, oltre alla completezza dei dati forniti, la minor quantità di rifiuti prodotti, la loro classificazione in categoria a minor impatto ambientale, la maggiore compatibilità allo scarico in fognatura del refluo. |  |
| ID | Punteggio massimo attribuibile | Altri requisiti | Modalità di assegnazione del punteggio | Risposta O.E. |
|  | 1 | Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Allegare documentazione a comprova. | TABELLARE Mancata adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere: 0 Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere: 1 |  |
|  | 40 | Prova pratica: - specificità dei segnali, nitidezza, pulizia (assenza di fondo/background); - concordanza fra risultato atteso e risultato ottenuto durante la prova; - ergonomia dell’immunocoloratore offerto; - modalità di caricamento dei vetrini e dei reagenti; - modalità di gestione del flusso di lavoro. |  |  |

E’ applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.