## Descrizione prodotti
Fornitura di dispositivi medici, terreni, reagenti e materiale di consumo per le esigenze della S.S.I. di Fisiopatologia della riproduzione - edizione II”, suddivisa in n. 46 lotti indivisibili, da aggiudicare singolarmente Allegato _) Modulo scheda offerta economica
Lotto | Rif. | Descrizione articolo, caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione | Caratteristiche preferenziali | C.N.D. | U.M. | Quantità triennale | Prezzo unitario (per U.d.M.), a base d'asta, I.E. | Importo totale triennale, a base d'asta, I.E. | Prezzo unitario (per U.D.M.) offerto per singolo riferimento, non superiore alla base d'asta, max. 4 decimali, I.E. | Importo totale offerto, per quarantotto mesi, I.E. | % IVA | % di sconto offerta sul prezzo di listino | Latex free (Si/No) | Denominazione commerciale del prodotto | Codice prodotto del fornitore | Produttore | Codice prodotto del produttore | CND | N. repertorio | Classe di rischio | UDI | Quantità per U.D.M./Confezionamento primario | Prezzo/Confezionamento primario, I.E. | Quantità per U.D.M./Confezionamento secondario | Prezzo/Confezionamento secondario, I.E. | Percentuale di sconto applicata agli ulteriori acquisti sul listino prezzi
1 | 0 | TERRENI SEQUENZIALI PER COLTURA GAMETI/EMBRIONI Durata del prodotto dalla consegna: almeno 4 settimane (ove non indicato diversamente nel singolo rif. di lotto). Caratteristiche generali: - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o Test equivalente; - Sterile; - PH: 7.2-7.5 (misurato possibilmente a 37°C e 5-6%O2); - Test-Endotossine (analisi LAL) <0.4EU/ml o Test equivalente; - Prodotti della stessa linea.
1 | 1 | Terreno da ovocita a zigote: Caratteristiche: con antibiotici, amminoacidi, addizionato con albumina, senza rosso fenolo. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6%CO2. | Tampone: preferibilmente bicarbonato e antiossidante. | U080299 | ml | 16500 | 2.232 | 36828 |  | 0
1 | 2 | Terreno per coltura embrionaria da zigote (prima giornata) a embrione a 8 cellule (terza giornata). Caratteristiche: con antibiotici, amminoacidi e addizionato con albumina, senza rosso fenolo Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6%CO2. | Tamponato preferibilmente con sistema bicarbonato. | U080299 | ml | 1980 | 3.6 | 7128 |  | 0
1 | 3 | Terreno per coltura embrionale da 8 cellule a blastocisti. Caratteristiche: con antibiotici, amminoacidi essenziali e non essenziali, addizionato con albumina, senza rosso fenolo. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6%CO2 | Tamponato preferibilmente con sistema bicarbonato. | U080299 | ml | 1800 | 3.68 | 6624 |  | 0
1 | 4 | Terreno per la manipolazione dei gameti nei cicli di PMA (HTF tamponato). Caratteristiche: con antibiotici, con albumina, con glucosio, senza rosso fenolo. Il terreno deve essere tamponato con MOPS o HEPES. Il terreno viene utilizzato durante tutti i passaggi di manipolazione fuori dall’incubatore di gameti: spermatozoi e ovociti. Condizioni d’uso: 37°C. | Preferibilmente con antiossidanti. | U080299 | ml | 82500 | 1.092 | 90090 |  | 0
1 | 5 | Terreno pronto per aspirazione e lavaggio follicolare. Funzione: specifico per le procedure di aspirazione follicolare Caratteristiche: HTF modificato tamponato con Mops o Hepes per aumentarne la stabilità a temperatura ambiente, contenente antibiotici e con eparina; senza rosso fenolo Condizioni d’uso: 37°C.5%O2, 6%CO2 |  | U080299 | ml | 120000 | 0.648 | 77760 |  | 0
1 | 6 | Olio minerale. Caratteristiche: olio di paraffina al 100% lavato con terreno da ivf. L’olio serve per la coltura da ovocita a blastocisti in quanto può essere usato per coprire ogni tipo di terreno. Inoltre può essere utilizzato per biopsia, hatching e ICSI. La sua funzione è quella di mantenere l’omeostasi dei terreni quindi concentrazione e pH. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6%CO2. |  | U080299 | ml | 90000 | 0.732 | 65880 |  | 0
1 | 7 | Polivinilpirrolidone. Caratteristiche: PVP, con basse percentuali di PVP; senza rosso fenolo. Utilizzato durante la microiniezione per ridurre la motilità spermatica. Condizioni d’uso: 20°-25°C (temperatura ambiente) | Preferibilmente con albumina sierica ricombinate senza sistemi tampone. | U080299 | ml | 126 | 458.8 | 57808.8 |  | 0
1 | 8 | Ialuronidase (80UI/ml). Caratteristiche: contenente ialuronidase e senza rosso fenolo. Il terreno deve presentare la concentrazione minima d’uso di 80UI/ml; può essere sia pronto all’uso che da diluire. L’enzima presente nel terreno permette la denudazione degli ovociti dalle cellule del cumulo e della corona prima della microiniezione. Condizioni d’uso: a seconda del terreno di diluizione, 37°C o 37°C, 5%O2, 6%CO2 | Preferibilmente senza sistema tampone. | U080299 | ml | 126 | 219 | 27594 |  | 0
1 | 9 | Gradienti per liquido seminale. Funzione: terreni/soluzioni pronte all’uso per la separazione su gradiente del liquido seminale. Le soluzioni devono essere almeno due di cui la prima contenente soluzione diluita tra l’80%-90% e la seconda tra il 40%-55%. Caratteristiche: particelle colloidali stabili, isotoniche, diluite con terreno tamponato con hepes, basso livello di endotossine; senza rosso fenolo. Scadenza dopo almeno 6 settimane dalla consegna. Condizioni d’uso: temperatura ambiente o + 2°/ +8° C. |  | U080299 | ml | 3000 | 2.64 | 7920 |  | 0
1 | 10 | Gradienti per liquido seminale. Funzione: terreni/soluzioni per la preparazione di gradienti per il trattamento del liquido seminale. Caratteristiche: particelle colloidali stabili, isotoniche, diluite con terreno tamponato con hepes, basso livello di endotossine; senza rosso fenolo. Scadenza dopo almeno 6 settimane dalla consegna. Condizioni d’uso: temperatura ambiente o + 2°/ +8° C. |  | U080299 | ml | 4500 | 4.04 | 18180 |  | 0
1 | 11 | Terreno per transfer embrionale. Funzione: terreno specifico per favorire l’impianto in utero degli embrioni da trasferire Caratteristiche: contenente antibiotici, albumina, aminoacidi essenziali e non; senza rosso fenolo. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6%CO2. | Preferibilmente arricchito con acido ialuronico. | U080299 | ml | 1050 | 50.808 | 53348.4 |  | 0
1 | 12 | Terreno per manipolazione dei gameti nei cicli di PMA. Caratteristiche: con antibiotici, con glucosio, amminoacidi non essenziali, senza rosso fenolo Il terreno viene utilizzato durante tutti i passaggi di manipolazione in atmosfera ambiente di: spermatozoi, ovociti ed embrioni durante la biopsia dei blastomeri per la diagnosi pre-impianto e durante l’utilizzo del Laser. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6 %CO2. | Il terreno preferibilmente deve essere tamponato con i seguenti sistemi tampone: Mops e Bicarbonato e addizionato preferibilmente con albumina sierica umana. | U080299 | ml | 12900 | 1.944 | 25077.6 |  | 0
1 | 13 | Terreno per VITRIFICARE ovociti e embrioni. Funzione: Terreno per vitrificare specificatamente ovociti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti Caratteristiche: terreno con albumina sierica umana, senza rosso fenolo, tamponato con Mops o bicarbonato, contenente antibiotici. Contenente come crioprotettori: etilene glicole, propandiolo, saccarosio. Scadenza dopo almeno 3 mesi dalla consegna. Condizioni d’uso: 37°C. |  | U080299 | procedura | 900 | 124.85 | 112365 |  | 0
1 | 14 | Terreno per scongelare ovociti e embrioni VITRIFICATI Funzione: Terreno per scongelare specificatamente ovociti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti precedentemente vitrificati. Caratteristiche: terreno con albumina sierica umana, senza rosso fenolo, tamponato con Mops o bicarbonato, contenete antibiotici. Contenente come crioprotettore Saccarosio. Scadenza dopo almeno 3 mesi dalla consegna. Condizioni d’uso: 37°C. |  | U080299 | procedura | 1200 | 124.85 | 149820 |  | 0
1 | 15 | Terreno unico Funzione: terreno per la coltura dal giorno 0 a giorno 5/6, ideale per le tecniche di diagnosi pre-impianto abbinate a time-lapse e per la coltura a blastocisti. Condizioni d’uso: 37°C, 5%O2, 6 %CO2 Caratteristiche: con antibiotici, amminoacidi essenziali e non, contenente albumina sierica umana. | Preferibilmente tamponato con bicarbonato, senza rosso fenolo e contenente antiossidanti. | U080299 | ml | 3960 | 6.636 | 26278.56 |  | 0
1 | 16 | Terreno unico per scongelamento ultrarapido di embrioni umani vitrificati allo stato di blastocisti: terreno con ambunina serica umana senza rosso fenolo, tamponato con Mops, contenente antibiotici. Contenente come crioprotettori: saccarosio. Condizioni d’uso: 37°C. Scadenza dopo almeno 3 mesi dalla consegna. |  | U080299 | procedura | 540 | 9.75 | 5265 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 762702.36 |  | 0
2 | 0 | TERRENI PER VITRIFICAZIONE E SCONGELAMENTO. Durata del prodotto dalla consegna: almeno 4 settimane (ove non indicato diversamente nel singolo rif. di lotto). Caratteristiche generali: - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o Test equivalente; - STERILE; - Test- Endotossine (analisi LAL)<0.4EU/ml o Test equivalente; - Prodotti della stessa linea.
2 | 1 | Terreno per vitrificare ovociti e embrioni. Funzione: Terreno per vitrificare specificatamente ovociti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti. Caratteristiche: terreno con proteine, senza rosso Fenolo, doppio sistema tampone (Hepes-MOPS), contenente antibiotici. Contenente come crioprotettori: DMSO, glicole etilene e Trealosio. Condizioni d’uso: 20°-25°C (temperatura ambiente) o 37°C. |  | U080299 | procedura | 2100 | 24.2 | 50820 |  | 0
2 | 2 | Terreno per scongelare ovociti ed embrioni vitrificati. Funzione: Terreno per scongelare specificatamente ovociti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti precedentemente vitrificati. Caratteristiche: terreno con proteine, senza rosso Fenolo, doppio sistema tampone (Hepes-MOPS), contenente antibiotici. Contenente come crioprotettori: Trealosio. Condizioni d’uso: 20°-25°C (temperatura ambiente) o 37°C. |  | U080299 | procedura | 1350 | 29 | 39150 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 89970 |  | 0
3 | 0 | TERRENO CONGELAMENTO SPERMATICO. Durata del prodotto dalla consegna: almeno 3 mesi dalla consegna. Caratteristiche generali: - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o Test equivalente; - Sterile; - Test- Endotossine (analisi LAL)<0.4EU/ml o Test equivalente.
3 | 1 | Terreno per il congelamento spermatico. Funzione: congelamento rapido spermatozoi. Caratteristiche: sterile, senza Yolk Buffer, con glicerolo, pronto per l’uso. Confezioni da 5-10 ml. Condizioni d’uso: 20°-25°C (temperatura ambiente). |  | U080299 | ml | 1950 | 2.46 | 4797 |  | 0
4 | 0 | AGO PER ASPIRAZIONE OVOCITI PER FLUSSAGGIO DEI FOLLICOLI A DOPPI LUMEN.
4 | 1 | Ago per aspirazione ovociti per flussaggio dei follicoli a doppi lumen. Funzione: per aspirazione ovocitaria per via endo ecografica e per lavaggio follicolare con raccolta dell’aspirato in provetta. - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente, classe IIa - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente - Scadenza alla consegna di almeno 12 mesi. Caratteristiche: set di aspirazione sterile dotato di ago in acciaio, tappo in silicone e cannula per il flussaggio. Ago di 17 gauge dotato di doppio lumen, dotato di zigrinatura sull’ago per localizzazione ecografica interna, lunghezza circa 30 cm. Punta dell’ago affilata per aspirare anche i follicoli minori e garantire la penetrazione del follicolo. Confezione singola sterile. |  | A019099 | pezzo | 3000 | 5.4 | 16200 |  | 0
5 | 0 | FILTRO PER POMPA ASPIRAZIONE OOCITI.
5 | 1 | FILTRO PER POMPA ASPIRAZIONE OOCITI, compatibile con strumentazione di proprietà AUSL "COOK-VACUUM-PUMP MOD K-MAR-5100 e successivi aggiornamenti tecnologici". - Usata per collegare aghi per aspirazione di ovociti alla pompa di aspirazione Cook® per evitare la contaminazione della pompa. - Il raccordo universale Luer Lock, incluso su tutti gli aghi per aspirazione di ovociti Cook, semplifica il collegamento alla pompa. La linea del vuoto è monouso per ridurre le possibilità di contaminazione incrociata tra pazienti. |  | A060102 | pezzo | 1800 | 9.6 | 17280 |  | 0
6 | 0 | CATETERI PER INSEMINAZIONE INTRAUTERINA. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - scadenza alla consegna di almeno 12 mesi.
6 | 1 | Cateteri per inseminazione intrauterina (IUI). Catetere dotato di punta con due fori laterali per una distribuzione ottimale del seme trattato e di posizionatore per evitare eventuali danni al fondo dell’utero. Trasparente, in polietilene o materiale certificato idoneo per uso in vivo e con memoria di forma, con adattatore per siringa e mandrino, flessibile ma non morbido, con marcatura della cannula esterna per facilitare il posizionamento del catetere. Dimensioni: 17-21 cm, diametro circa ext 1.5-3 mm. Confezione singola sterile. |  | U080201 | pezzo | 1350 | 8.34 | 11259 |  | 0
7 | 0 | CATETERI PER TRASFERIMENTO DIFFICILE. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - scadenza alla consegna di almeno 12 mesi.
7 | 1 | Catetere per trasferimento in utero degli embrioni - EMBRIONI (transfer difficile con otturatore). Catetere sterile ecorifrangente con lunghezza che può variare da 20 a 30 cm. Il catetere deve essere costituito da tre parti: -catetere guida preferibilmente con angolo preformato che presenti all'estremità distale una marcatura in centimetri e un distanziatore regolabile per guidare l’orientamento e la profondità di inserzione. -otturatore per facilitare il percorso nel canale cervicale -catetere interno flessibile e dotato di supporto con marcatura in centimetri all'estremità prossimale per il controllo durante il caricamento del campione e il corretto posizionamento in utero. Il catetere deve avere una impugnatura ergonomica che ne consenta un utilizzo agevole. Il confezionamento deve garantire la sterilità dei due cateteri (quello guida dotato di otturatore e quello per caricare gli embrioni) durante l'utilizzo. |  | U080201 | pezzo | 900 | 35.93 | 32337 |  | 0
8 | 0 | CATETERI PER TRASFERIMENTO FACILE. - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - scadenza alla consegna di almeno 12 mesi.
8 | 1 | Catetere per trasferimento in utero degli embrioni - EMBRIONI (transfer facile con ogiva, senza mandrino). Catetere sterile dotato preferibilmente di punta ecorifrangente con lunghezza di 20-30 cm e dotato di guida con lunghezza 14-22 cm. La guida deve essere marcata in centimetri per misurare la profondità della penetrazione all’interno dell’utero e permettere un corretto posizionamento del catetere al momento del transfer. La punta del catetere guida deve essere arrotondata allo scopo di evitare traumi durante il passaggio attraverso la cervice. Il catetere deve inoltre avere una impugnatura ergonomica che ne consenta un corretto utilizzo. Il confezionamento deve prevedere che i due cateteri (quello guida e quello per caricare gli embrioni) siano distinti e confezionati separatamente. |  | U080201 | pezzo | 4200 | 26.4 | 110880 |  | 0
9 | 0 | CATETERE PER ISTEROSALPINGOSONOGRAFIA.
9 | 1 | Catetere per isterosalpingosonografia Fr5. Catetere dotato di palloncino in silicone e di diametri minimali usato per valutare la pervietà della cavità uterina e delle tube. Confezione singola sterile. Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. Lunghezza 30 cm circa, volume del pallone 1 ml, diametro 5 Fr. |  | U080102 | pezzo | 150 | 22.272 | 3340.8 |  | 0
9 | 2 | Catetere per isterosalpingosonografia Fr7. Catetere dotato di palloncino privo di lattice con guaina di inserimento e preferibilmente dotato di siringa per il gonfiaggio del palloncino usato per valutare la pervietà della cavità uterina e delle tube. Lunghezza del catetere 26- 30 cm circa, volume del pallone non inferiore a 1,5 ml, diametro 7 Fr. |  | U080102 | pezzo | 600 | 22.272 | 13363.2 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 16704 |  | 0
10 | 0 | MICROAGHI PER MICROMANIPOLAZIONE. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
10 | 1 | Microago da iniezione per ICSI (injecting). Funzione: per iniettare lo spermatozoo nell’ooplasma durante la tecnica ICSI (iniezione intracitoplasmatica di spermatozoo) Caratteristiche: sterile, confezionato singolarmente, angolato di 35°, diametro interno circa 5 micrometri; diametro esterno circa 7 micrometri. Lunghezza bend-to-tip di almeno 700 micrometri per facilitare il caricamento di più spermatozoi contemporaneamente con adeguata distanza tra l’uno e l’altro. Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | U080299 | pezzo | 3300 | 11.4 | 37620 |  | 0
10 | 2 | Microaghi per trattenere l'ovocita per ICSI (holding). Funzione: per trattenere l’oocita durante la tecnica ICSI (iniezione intracitoplasmatica di spermatozoo). Caratteristiche: sterile, confezionato singolarmente, angolato di 35°, diametro interno circa 17 micron, diametro esterno circa 80 micron. Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | U080299 | pezzo | 3300 | 8.4 | 27720 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 65340 |  | 0
11 | 0 | MICROAGHI PER BIOPSIA. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
11 | 1 | Microago per biopsia blastomero. Funzione: per aspirare il blastomero necessario alla diagnosi preimpianto. Caratteristiche: sterile, confezionato singolarmente, angolato di 35°, diametro interno 31- 35 micron, diametro esterno 49 micron. Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | U080299 | pezzo | 150 | 9.6 | 1440 |  | 0
12 | 0 | MICROAGHI PER BIOPSIA. - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
12 | 1 | Microago per biopsia blastomero. Funzione: per aspirare il blastomero necessario alla diagnosi preimpianto. Caratteristiche: sterile, confezionato singolarmente, angolato di 35°, diametro interno 23-27 micron, Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | U080299 | pezzo | 600 | 9.6 | 5760 |  | 0
13 | 0 | MICROAGHI PER PGT: - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
13 | 1 | Microago per trattenere l'embrione per PGT (Holding). Funzione: per trattenere l’embrione durante l’aspirazione del trofoectoderma. Caratteristiche: sterile, confezionato singolarmente, angolato di 35°, diametro interno 25-35 micron, diametro esterno micron 110-130. Scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | U080299 | pezzo | 750 | 8.4 | 6300 |  | 0
14 | 0 | TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ SPERMATICA.
14 | 1 | Test per la valutazione della vitalità spermatica all'eosina. Funzione: valutazione della vitalità spermatica; gli spermatozoi mobili non sono necessariamente vitali. Caratteristiche: pronto per l’uso o solo da diluire, possibilità di esecuzione e osservazione del risultato su vetrino. Scadenza dopo almeno 12 mesi dalla consegna. |  | W0103010301 | ml | 1200 | 0.396 | 475.2 |  | 0
15 | 0 | SIRINGHE STERILI 1ML. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
15 | 1 | Siringhe sterili 1ml. Siringhe atossiche da raccordare al catetere da transfer; da 1 ml testate con test MEA o test equivalente, sterili, confezionate singolarmente, senza tampone in gomma nello stantuffo per evitare contaminazioni. |  | U080299 | pezzo | 6900 | 0.9 | 6210 |  | 0
16 | 0 | SIRINGHE STERILI 10 ML E 20 ML. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente; - Impacchettato singolarmente per garantire la sterilità.
16 | 1 | Siringhe sterili 10 ml. Funzione: filtraggio terreni Caratteristiche: sterili, confezionate singolarmente, senza tampone in gomma nello stantuffo per evitare contaminazioni, da 10 ml; testate MEA o test equivalente. |  | U080299 | pezzo | 3600 | 0.9 | 3240 |  | 0
16 | 2 | Siringhe sterili 20 ml. Funzione: filtraggio terreni Caratteristiche: sterili, confezionate singolarmente, senza tampone in gomma nello stantuffo per evitare contaminazioni, da 20 ml; testate MEA o test equivalente. |  | U080299 | pezzo | 2100 | 0.9 | 1890 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 5130 |  | 0
17 | 0 | CAPILLARI PER MANIPOLAZIONE GAMETI ED EMBRIONI. Materiale Policarbonato flessibile. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente.
17 | 1 | Capillari 130-135. Funzione: per denudazione ovocitaria e per il trasferimento dei campioni Caratteristiche: sterile, diametro 130-135 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 900 | 3.6 | 3240 |  | 0
17 | 2 | Capillari 140-145. Funzione: per denudazione ovocitaria e per il trasferimento dei campioni Caratteristiche: sterile, diametro 140-145 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 4500 | 3.6 | 16200 |  | 0
17 | 3 | Capillari 170-175. Funzione: per denudazione ovocitaria e per il trasferimento dei campioni. Caratteristiche: sterile, diametro 170-175 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 6600 | 3.6 | 23760 |  | 0
17 | 4 | Capillari 280-300. Funzione: per denudazione ovocitaria e per il trasferimento dei campioni. Caratteristiche: sterile, diametro 280-300 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 9000 | 3.6 | 32400 |  | 0
17 | 5 | Capillare 75-80. Funzione: per tubing (PGD). Caratteristiche: sterile, diametro 75-80 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 600 | 3.6 | 2160 |  | 0
17 | 6 | Capillare da 100-125. Funzione: per tubing (PGD). Caratteristiche: sterile, diametro 100-125 micron. | In confezione multipla contenente max 20 pezzi. | U080299 | pezzo | 600 | 3.6 | 2160 |  | 0
17 | 7 | Pipettatore per capillari. Funzione: per l’utilizzo dei capillari per volumi variabili da 75 a 300 appartenenti al lotto. Caratteristiche: fine controllo della manipolazione dei micro volumi aspirati attraverso capillari per le operazioni che coinvolgono tutte le movimentazioni di gameti , embrioni e biopsie embrionali. |  | U080299 | pezzo | 24 | 300 | 7200 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 87120 |  | 0
18 | 0 | PIPETTE PASTEUR IN VETRO: - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - Test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente.
18 | 1 | Pipette Pasteur in vetro. Caratteristiche: sterili, confezionate da 2 a 10 pezzi per confezione, cotonate all’estremità e monouso. Lunghezza indicativa 230 mm Test: Mea e/o LAL o, comunque, con indicazione specifica per la manipolazione di gameti ed embrioni. DM classe IIa. |  | U080299 | pezzo | 30000 | 1.176 | 35280 |  | 0
19 | 0 | PIPETTE PASTEUR IN PLASTICA DA 3 ML, test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente.
19 | 1 | Pipette Pasteur in plastica da 3 ml. Caratteristiche: sterili, confezionate singolarmente, monouso, gradazione da 0 a 3 ml con bulbo per aspirazione dei liquidi. Test: Mea e/o LAL o comunque specifiche per la manipolazione di gameti ed embrioni. Preferibile classe DM IIa. |  | U080299 | pezzo | 11400 | 0.78 | 8892 |  | 0
20 | 0 | TETTARELLE PER PASTEUR.
20 | 1 | Tettarelle per Pasteur (IVD). Caratteristiche: in lattice di gomma naturale autoclavabile; forma goccia allungata. |  | 0 | pezzo | 4500 | 0.2928 | 1317.6 |  | 0
21 | 0 | VETRINI PRECOLORATI PER LA VALUTAZIONE DELLA MORFOLOGIA SPERMATICA.
21 | 1 | Vetrini precolorati. Funzione: Valutazione morfologica degli spermatozoi Caratteristiche: vetrini pre-colorati pronti per l’uso, confezione dotata di vetrini copri oggetto. Conservazione tra +2°C e +30°C. Scadenza dopo almeno 12 mesi dalla consegna. |  | W0503900202 | pezzo | 9000 | 2.256 | 20304 |  | 0
22 | 0 | FILTRI PER FILTRAZIONE TERRENI
22 | 1 | Filtri. Funzione: per filtrare i terreni ed evitare contaminazioni. Caratteristiche: Unità filtranti, con membrana a basso assorbimento proteine, sterili impacchettati singolarmente, diametro pori 0,22 micrometri, per singolo uso, non pirogeniche. |  | 0 | pezzo | 600 | 2.4744 | 1484.64 |  | 0
23 | 0 | PROVETTE IN POLISTIRENE, -test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente -test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, classe IIa, sterili.
23 | 1 | Provetta in polistirene capacità 5-6 ml. Caratteristiche: Provetta in polistirene circa 12x75 mm, capacità 5-6 ml, con tappo a doppia posizione, impacchettate singolarmente. |  | 0 | pezzo | 10500 | 0.4044 | 4246.2 |  | 0
23 | 2 | Provetta in polistirene capacità 14 ml. Caratteristiche: Provetta in polistirene circa 17x100 mm, capacità 12-14 ml, con tappo a doppia posizione, impacchettate singolarmente. |  | 0 | pezzo | 42000 | 0.4296 | 18043.2 |  | 0
23 | 3 | Provetta in polistirene capacità 15 ml. Caratteristiche: Provetta in polistirene circa 17x120 mm, capacità 10-15 ml, conica con tappo a vite. |  | 0 | pezzo | 19500 | 0.4596 | 8962.2 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 31251.6 |  | 0
24 | 0 | PUNTALI.
24 | 1 | Puntali sterili capacità 1-10 microlitri. Caratteristiche: Puntali sterili capacità da 1 a 10 microlitri, sterilizzati con raggi gamma, impacchettati sterili singolarmente. |  | W0503020201 | pezzo | 9000 | 0.048 | 432 |  | 0
24 | 3 | Puntali sterili capacità 20-200 microlitri. Caratteristiche: Puntali sterili capacità da 20 a 200 microlitri, sterilizzati con raggi gamma, impacchettati sterili singolarmente. |  | W0503020201 | pezzo | 9000 | 0.048 | 432 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 864 |  | 0
25 | 0 | PUNTALI E PIPETTATORI.
25 | 1 | Puntali sterili capacità 20-200 microlitri con filtro. Caratteristiche: Puntali sterili capacità da 20 a 200 microlitri, sterilizzati con raggi gamma, impacchettati in rack sterili, con filtro |  | W0503020201 | pezzo | 27000 | 0.072 | 1944 |  | 0
25 | 2 | Puntali sterili capacità 1-10 microlitri con filtro. Caratteristiche: Puntali sterili capacità da 1 a 10 microlitri, sterilizzati con raggi gamma, impacchettati in rack sterili, con filtro |  | W0503020201 | pezzo | 15000 | 0.072 | 1080 |  | 0
25 | 3 | Pipettatori per microvolumi (IVD). Funzione: per l’utilizzo dei puntali per microvolumi del lotto. Si richiede dichiarazione che al momento della fornitura lo strumento sarà corredato di certificato di taratura. Per maneggiare i puntali nei vari volumi occorrono 4 tipologie di pipettatori: Per max100 microlitri: 20-100; Per max 10 microlitri: 1-10; Per max 20 microlitri: 2-20; Per max 200 microlitri: 50-200. |  | W0503020199 | pezzo | 30 | 172.8 | 5184 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 8208 |  | 0
26 | 0 | PIPETTE SIEROLOGICHE, -test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente, - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente
26 | 1 | Pipette sierologiche da 1 ml. Funzione: pipette graduate da 1 ml per aspirazione di campioni liquidi. Caratteristiche: polistirene, non pirogeniche, Le pipette devono permettere una facile lettura della scala graduata grazie all’aumento del contrasto. La scala graduata deve essere sia diretta che inversa. Si richiede classe IIA. Impacchettate singolarmente, scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | 0 | pezzo | 24000 | 0.564 | 13536 |  | 0
26 | 2 | Pipette sierologiche da 5 ml. Funzione: pipette graduate da 5 ml per aspirazione di campioni liquidi. Caratteristiche: polistirene, non pirogeniche, Le pipette devono permettere una facile lettura della scala graduata grazie all’aumento del contrasto. La scala graduata deve essere sia diretta che inversa. Si richiede classe IIA. Impacchettate singolarmente, scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | 0 | pezzo | 27000 | 0.9 | 24300 |  | 0
26 | 3 | Pipette sierologiche da 10 ml. Funzione: pipette graduate da 10 ml per aspirazione di campioni liquidi. Caratteristiche: polistirene, non pirogeniche. Le pipette devono permettere una facile lettura della scala graduata grazie all’aumento del contrasto. La scala graduata deve essere sia diretta che inversa. Si richiede classe IIA. Impacchettate singolarmente, scadenza almeno 12 mesi dalla consegna. |  | 0 | pezzo | 13500 | 0.996 | 13446 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 51282 |  | 0
27 | 0 | PIPETTATORE AUTOMATICO E FILTRI DI RICAMBIO.
27 | 1 | Pipettatore automatico (IVD). Funzione: aspirazione di campioni liquidi. Caratteristiche: leggero ed ergonomico, ricaricabile e dotato di base di ricarica, cavo di alimentazione e batteria. Fornito con almeno 1 filtro di ricambio, adatto a pipette di volume 1, 5 e 10 ml, dotato di indicatore di carica e scala di velocità, tasti di aspirazione e rilascio, flusso regolabile con pieno controllo fino al termine dei volumi di liquido. |  | W0503020180 | pezzo | 27 | 185 | 4995 |  | 0
27 | 2 | Filtri di ricambio 0,2 micron: compatibili con il pipettatore automatico. |  | W0503020180 | pezzo | 750 | 9.2 | 6900 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 11895 |  | 0
28 | 0 | PIASTRE PETRI PER COLTURA DI GAMETI ED EMBRIONI. - test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, - classe IIa, sterili, non trattate.
28 | 1 | Piastre Petri medie da IVF - Caratteristiche: Piastra Petri circa 60X15 mm, non pirogenica, con coperchio in grado di permettere un corretto scambio di gas, confezionate in buste da max 20 pezzi |  | U080299 | pezzo | 15000 | 0.9 | 13500 |  | 0
28 | 2 | Piastre Petri doppia - Caratteristiche: Piastra Petri circa 60x15 mm con 1 pozzetto centrale minimo 2ml, non pirogenica, con coperchio in grado di permettere un corretto scambio di gas, confezionate da 1 a 20 pezzi |  | U080299 | pezzo | 10500 | 0.744 | 7812 |  | 0
28 | 3 | Piastre Petri piccole - Caratteristiche: Piastra Petri circa 35x10mm, non pirogenica., con o senza easy grip. Confezionate in buste da max 20 pezzi |  | U080299 | pezzo | 13500 | 0.636 | 8586 |  | 0
28 | 4 | Piastre Petri grandi - Caratteristiche: Piastra Petri circa 90x20 mm, non pirogenica, confezionate in buste da max 20 |  | U080299 | pezzo | 21000 | 1.008 | 21168 |  | 0
28 | 5 | Piastre Petri Multipozzetto - Caratteristiche: Piastre 4 o 5 pozzetti, non pirogenica, Confezionate in buste da max. 6 pezzi. | Preferibilmente a fondo piatto a contatto con il piano. | U080299 | pezzo | 15000 | 1.956 | 29340 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 80406 |  | 0
29 | 0 | PIASTRE ICSI. - test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, classe IIa, sterili, non trattate.
29 | 1 | Piastre ICSI - Funzione: per ICSI Caratteristiche: non pirogeniche, basso profilo per non ostacolare le operazioni durante la icsi. Preferibilmente quadrate. |  | W0503040102 | pezzo | 3000 | 2.2838 | 6851.268 |  | 0
30 | 0 | FIASCHE - test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, classe IIa, sterili, non trattate
30 | 1 | Fiasche da 50ml - Caratteristiche: Fiasche da 50 ml, in polistirene, sterilizzate con raggi gamma, con tappo a vite, non trattate, tappo biologicamente inerte di polietilene ad alta densità. Test: Mea e/o LAL o comunque specifiche per la manipolazione di gameti ed embrioni . Classe IIa Apertura facilitata per non influire sulla sterilità del prodotto Scadenza dopo almeno 12 mesi dalla consegna. |  | 0 | pezzo | 9300 | 0.42 | 3906 |  | 0
31 | 0 | PAILLETTES E ACCESSORI.
31 | 1 | Paillettes ad alta sicurezza da 0.3ml. Caratteristiche: Paillettes ad alta sicurezza per la crioconservazione di embrioni/ovociti/seme da 0.3 ml, confezionate singolarmente, Sterili, dotate di filtro interno sottoposto a polimerizzazione a -196°C, saldabili con saldatrice, permettono di avere uno standard di sicurezza elevato per patologie infettive e eliminano il problema di contaminazione fra paillettes in banca d’azoto liquido. Scadenza dopo almeno 12 mesi dalla consegna. Test: Mea e/o LAL o comunque specifiche per di gameti ed embrioni. Classe IIa. |  | U080299 | pezzo | 8100 | 1.32 | 10692 |  | 0
31 | 2 | Embout di riempimento. Caratteristiche: sterile, impacchettato singolarmente, compatibile con le Pailletes da 0,3 ml. Classe IIA. |  | U080299 | pezzo | 8100 | 0.804 | 6512.4 |  | 0
31 | 3 | Pesini in piombo 30 mm. Caratteristiche: Pesini in piombo per paillettes colorati; colori diversi. |  | U080299 | pezzo | 9000 | 0.312 | 2808 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 20012.4 |  | 0
32 | 0 | ACCESSORI PER STOCCAGGIO IN AZOTO LIQUIDO.
32 | 1 | Tirette canister porta-goblet per camera di congelamento. Caratteristiche: stecche per sollevare 2 goblet margherita impilati. |  | 0 | pezzo | 600 | 5.28 | 3168 |  | 0
32 | 2 | Stecche in alluminio porta-visotubi. Caratteristiche: stecche per contenere 2 visotubi, diametro 9 mm. |  | 0 | pezzo | 900 | 1.08 | 972 |  | 0
32 | 3 | Stecche in alluminio porta-visotubi. Caratteristiche: stecche per contenere 2 visotubi, diametro 13 mm. |  | 0 | pezzo | 600 | 1.08 | 648 |  | 0
32 | 4 | Visotubi. Caratteristiche: colorati di colori diversi per contenere paillettes. Diametro circa 9 mm. |  | W050301020102 | pezzo | 2100 | 0.264 | 554.4 |  | 0
32 | 5 | Visotubi. Caratteristiche: colorati di colori diversi per contenere paillettes. Diametro circa 13 mm. |  | W050301020102 | pezzo | 2400 | 0.264 | 633.6 |  | 0
32 | 6 | Goblet. Caratteristiche: colorati per contenere viso tubi. Diametro 65 mm circa, con fori, con coperchio. |  | 0 | pezzo | 600 | 4.92 | 2952 |  | 0
32 | 7 | Goblet. Caratteristiche: colorati per contenere viso tubi. Diametro 65 mm circa, senza fori, con coperchio. |  | 0 | pezzo | 300 | 4.92 | 1476 |  | 0
32 | 8 | Coperchi con fori per goblet 650 mm trasparente (IVD). |  | 0 | pezzo | 600 | 26 | 15600 |  | 0
32 | 9 | Visotubo esagonale almeno di 6 colori per 7 posti (IVD). |  | 0 | pezzo | 5400 | 10 | 54000 |  | 0
32 | 10 | Goblet margherita con visotubi colorati (IVD). Funzione: contenitori per paillettes. Caratteristiche: diametro di 65 mm circa, colorati per associazione codice-colore al paziente; indicativamente contenenti 11 petali di colore diverso + 1 visotubo centrale. |  | 0 | pezzo | 1200 | 9 | 10800 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 90804 |  | 0
33 | 0 | PAILLETTES PER VITRIFICAZIONE CON AREA DI CARICAMENTO CURVA -Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, classe IIa, sterili, non trattate.
33 | 1 | Paillettes per vitrificazione: dispositivo aperto per vitrificazione di ovociti, embrioni e blastociti. Sterili, impacchettate singolarmente, disponibili in varie colorazioni, area di caricamento curva per agevole posizionamento e protezione del campione, dotata di marcatura visiva per il corretto posizionamento del dispositivo, chiusura con cappuccio dotata di demarcazione per facilitare la corretta chiusura del dispositivo in azoto liquido. Classe IIa. Preferibilmente di forma esagonale. Area definita per l'applicazione delle etichette di identificazione. |  | U080299 | pezzo | 3000 | 18.408 | 55224 |  | 0
34 | 0 | PAILLETTES PER VITRIFICAZIONE CON AREA DI CARICAMENTO PIATTA E FLESSIBILE. - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente; - test Endotossine (analisi LAL) o test equivalente, classe IIa, sterili, non trattate.
34 | 1 | Paillettes per vitrificazione: dispositivo aperto per vitrificazione di ovociti, embrioni e blastociti. Sterili, imbustate singolarmente in confezioni da 10, disponibili in varie colorazioni, area di caricamento piatta e flessibile per agevole posizionamento e protezione del campione, dotata di marcatura visiva per il corretto posizionamento del dispositivo, chiusura con cappuccio dotata di demarcazione per facilitare la corretta chiusura del dispositivo in azoto liquido. Classe IIa. Area definita per l'applicazione delle etichette di identificazione. |  | U080299 | pezzo | 3000 | 15.6 | 46800 |  | 0
35 | 0 | PIASTRE PER CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO.
35 | 1 | PIASTRE PER TSA: diametro 60mm da contatto, per il campionamento ed il monitoraggio delle superfici. Shelf-life 2/3 mesi dalla data di produzione. Confezionamento che ne garantisca la sterilità, massimo 10 pezzi. |  | 0 | pezzo | 8100 | 1.92 | 15552 |  | 0
35 | 2 | PIASTRE PER TSA: piastre petri, diametro 90mm per la coltivazione di microrganismi. Shelf-life 2/3 mesi dalla data di produzione. Confezionamento che ne garantisca la sterilità, massimo 10 pezzi. |  | 0 | pezzo | 8100 | 1.92 | 15552 |  | 0
[7 empty] | Importo totale lotto, I.E. | 31104 |  | 0
36 | 0 | SOLUZIONE RIMOZIONE DNA E DNAsi.
36 | 1 | Soluzione pronta all'uso per la decontaminazione e rimozione del DNA e DNAsi da superficie e strumenti. Volume di confezionamento non superiore ai 250 ml. |  | 0 | ml | 5250 | 0.1045 | 548.625 |  | 0
37 | 0 | BARATTOLO RACCOLTA LIQUIDO SEMINALE.
37 | 1 | Barattolo raccogli seme: solo per coppie in trattamento e non per la diagnostica seme. Caratteristiche generali: - Test: Mea e/o LAL o comunque specifiche per la manipolazione di gameti ed embrioni - Sterilità - non trattate - confezione con apertura facilitata per non influire sulla sterilità del prodotto Scadenza dopo almeno 12 mesi dalla consegna. - Classe IIa. |  | 0 | pezzo | 3300 | 2.7 | 8910 |  | 0
38 | 0 | DISINFETTANTE SALI D'AMMONIO QUATERNARIO. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente.
38 | 1 | Disinfettante a base di composti di sale d'ammonio quaternario: disinfettante pronto all'uso ad azione battericida, funghicida e virulicida, idoneo all'utilizzo su superfici, ambienti e strumenti all'interno dell'ambiente in classe. Privo di odore e non volatile. Si richiedono sia confezione da 1 LT con erogatore sia tanica da 5 LT. |  | 0 | ml | 40500 | 0.0792 | 3207.6 |  | 0
39 | 0 | DISINFETTANTE SPORICIDA.
39 | 1 | Disinfettante ad azione sporicida: disinfettante pronto all'uso a base di Perossido di Idrogeno al 6%. Idoneo all'utilizzo su superfici, ambienti e strumenti all'interno dell'ambiente in classe. Prodotto con profilo a basso residuo, compatibile con superfici di camere bianche. |  | 0 | ml | 85500 | 0.0582 | 4976.1 |  | 0
40 | 0 | DISPOSITIVO PER VITRIFICAZIONE DI SINGOLI SPERMATOZOOI. - Test di embriotossicità MEA (mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o test equivalente.
40 | 1 | Dispositivo per vitrificazione di singoli spermatozoi: dispositivo per vitrificazione di singoli spermatozoi e successivo utilizzo con tecnica di inseminazione ICSI. Il dispositivo deve essere costituito da 3 pozzetti per lo stoccaggio di spermatozoi e utili per facilitare il recupero di spermatozoi nelle microgocce di terreno dopo scongelamento. Il dispositivo deve avere un sistema di presa per agevolare la manipolazione ed il posizionamento nel criovials e nella piastra ICSI; deve essere quindi adattabile, oltre che al criovial per la crioconservazione, alle piastra ICSI convenzionali. |  | 0 | pezzo | 300 | 70.72 | 21216 |  | 0
41 | 0 | TEST DIRETTO RICERCA IgG ANTISPERMATOZI.
41 | 1 | Test Diretto "Mixed Antiglobulin Reaction (MAR)-Test": Kit per test diretto per la ricerca di anticorpi antispermatozoi (IgG) costituito da una soluzione di particelle in lattice rivestite IgG ed una soluzione di antisiero. Il Test deve essere CE-IVD. |  | 0 | procedura | 300 | 12 | 3600 |  | 0
42 | 0 | RECIPIENTE DI UMIDIFICAZIONE MONUSO PER K-MINC-1000.
42 | 1 | Recipiente di umidificazione monouso per K-MINC-1000: set monouso sterile composto da recipiente di umidificazione con linea indicante il massimo riempimento (170 ml), tubi del gas e filtro. |  | 0 | pezzo | 600 | 43.2 | 25920 |  | 0
43 | 0 | VIALS PER STOCCAGGIO CRIOGENICO DA 1ML.
43 | 1 | Vials (DM) - Fiale di stoccaggio criogenico da 1 ml per la crioconservazione di liquido seminale con tappo a vite. Sterili ed adattabili alle stecche in alluminio del diametro di 13 mm. Test: Mea e/o LAL o comunque specifiche per di gameti ed embrioni. Preferibile classe IIA. |  | 0 | pezzo | 4500 | 0.144 | 648 |  | 0
44 | 0 | GOBLET PER LO STOCCAGGIO IN AZOTO LIQUIDO.
44 | 1 | Goblet: goblet in materiale plastico per il mantenimento e lo stoccaggio in azoto liquido delle pailletes, diametro 10 mm, altezza 60 mm. Non sterili, confezione preferibilmente massimo 20 pezzi. |  | 0 | pezzo | 750 | 2.4 | 1800 |  | 0
45 | 0 | TERRENI PER VITRIFICAZIONE E SCONGELAMENTO. Caratteristiche generali: - Test di embriotossicità MEA(mouse embryo assay) (su almeno 1 cellula) o Test equivalente. - STERILE - Test- Endotossine (analisi LAL)<0.4EU/ml o Test equivalente.
45 | 1 | Terreno unico per congelamento ultrarapido di embrioni umani vitrificati allo stato di blastocisti: terreno con albumina sierica umana con rosso fenolo, tamponato con HEPES, contenente antibiotici, contenente come crioprotettore etileneglicole ed DMSO. Condizioni d'uso 37 °C. Scadenza dopo almeno 3 mesi dal ricevimento presso U.O. |  | U080299 | procedura | 600 | 37.2 | 22320 |  | 0
46 | 0 | SIRINGHE 20 ML STERILI Caratteristiche generali: - Sterilizzate a fascio di elettroni; - Sterile; - Test-Endotossine (analisi LAL) <0.4EU/ml o Test equivalente.
46 | 1 | Siringhe sterili 20 ml: siringa sterile 20 ml in polipropilene sterilizzata a fascio di elettroni. |  | A020102020102 | pezzo | 4500 | 0.156 | 702 |  | 0
[7 empty] | Importo totale appalto, I.E. | 1839639.393